# Consultoria de adequação

# UNIDADE DE PESQUISA EXPERIMENTAL-UNIPEX

# UNESP-BOTUCATU

Sumário

1. RESUMO EXECUTIVO	3

2. ANÁLISE DE CONFORMIDADES E NÃO-CONFORMIDADES EM RELAÇÃO A RESOLUÇÃO NORMATIVA 57/CONCEA	4

3. NÃO‑CONFORMIDADES CRÍTICAS – AÇÃO IMEDIATA	7

3.1 ÁREAS DE SERVIÇO	7

3.2 ÁREA DE DEPÓSITOS	7

3.3 DETALHES CONSTRUTIVOS	8

3.4 AMBIENTE	9

3.5 BIOSSEGURANÇA	9

4. SUGESTÕES DE CORREÇÃO E MELHORIAS	10

4.1 CRÍTICAS (AÇÃO IMEDIATA)	10

4.2 ALTA PRIORIDADE	10

4.3 NÃO CONFORMIDADES DE PRIORIDADE MÉDIA	10

5. SUGESTÕES DE ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS PARA CONFORMIDADE RN 57	11

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11

]

1. Resumo executivo

Imagens analisadas: 125 imagens 45 vídeos

Imagens críticas selecionadas: Vamos colocar?

Data da avaliação: dezembro 2025

Situação geral: múltiplas não‑conformidades críticas

SUMÁRIO PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

1. Não Conformidades Críticas – Ação Imediata

- Representam falhas graves que comprometem diretamente a segurança, a conformidade regulatória ou o bem-estar animal.

- Exigem ação corretiva imediata, podendo inclusive demandar a suspensão de atividades até a resolução.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é OBRIGATÓRIA e o status NÃO ATENDE.

2. Não Conformidades de Alta Prioridade

- São falhas significativas que não causam impacto imediato crítico, mas que podem evoluir para situações de risco ou comprometer auditorias/acreditações.

- Exigem correção em curto prazo.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é OBRIGATÓRIA e o status ATENDE EM PARTES.

3. Não Conformidades de Prioridade Média

- São falhas de impacto moderado, que não comprometem imediatamente a conformidade ou a segurança, mas indicam necessidade de ajustes.

- Exigem ação corretiva planejada, podendo ser tratadas em médio prazo.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é RECOMENDADA e o status NÃO ATENDE.

.

2. ANÁLISE de conformidades e não-conformidades em relação a resolução normativa 57/concea

Bloco Cirúrgico

| Ambientes Físicos da Instalação Animal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 1 | Biotérios de criação de animais, que realizam a reprodução de animais, separados de biotérios com outras finalidades. Em edificação que abrigue biotérios de diferentes finalidades (criação, manutenção e utilização), as instalações de criação devem ter suas áreas físicas e rotinas com barreiras exclusivas, delimitadas e separadas dos biotérios de manutenção e de utilização | Obrigatório | Não se aplica |
| Áreas de Apoio |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 2 | Área administrativa | Recomendado | Não |
| 3 | Área de recepção de pessoal (usuários e visitantes) | Recomendado | Não atende |
| 4 | No biotério de criação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio da área de recepção de animais e quarentena | Obrigatório | Não se aplica |
| 5 | No biotério de manutenção ou experimentação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio de recepção em área de quarentena, exceto com relação aos animais com estado sanitário conhecido e compatível com o biotério de manutenção ou de experimentação de destino, que poderão ser introduzidos diretamente na sala de animais | Obrigatório | Não se aplica |
|  | Fotos? Recomendado não atende? |  |  |
| Áreas de Serviço |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 6 | Área destinada à higienização (lavagem, desinfecção ou esterilização de materiais) separada fisicamente da área de salas de animais | Obrigatório | Não atende |
| 7 | Sanitários localizados fora das áreas controladas em biotérios de criação | Obrigatório | Atende |
| 8 | Salas de animais separadas por espécie | Obrigatório | Atende parcialmente |
| 9 | Vestiário | Obrigatório | Atende |
| 10 | Sala destinada à eutanásia, separada das salas de animais, em biotérios de criação e manutenção | Obrigatório | Não se aplica |
| 11 | Sala destinada a eutanásia, separada das salas de manutenção de animais, em biotérios de experimentação | Recomendado | Atende |
|  | Fotos? Não atende e atende parcialmente |  |  |
| Depósitos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 12 | Local para estocagem de alimentos e forração que atendam às recomendações dos fabricantes | Obrigatório | Não atende |
| 13 | Alimentos e forração sem contato com o piso ou paredes | Obrigatório | Não Atende |
| 14 | Área exclusiva para depósitos de resíduos | Obrigatório | Atende |
| 15 | Local para armazenamento de produtos químicos e medicamentos | Recomendado | Atende |
| 16 | Freezer para acondicionamento de carcaças | Obrigatório | Atende |
|  | Fotos? Não atende e atende parcialmente |  |  |
| Detalhes Construtivos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 17 | Paredes, pisos e tetos lisos, livres de rejuntes e reentrâncias, construídos com materiais que possibilitem higienização e desinfecção | Obrigatório | Atende parcialmente |
| 18 | Ausência de janelas com acesso direto para as salas de animais de laboratório | Obrigatório | Atende parcialmente |
| 19 | Grupo gerador próprio para fornecimento emergencial de energia elétrica | Recomendado | Não atende |
| 20 | Sistema de monitoramento remoto da ambiência das salas dos animais, na ausência de grupo gerador próprio | Obrigatório | NV |
| 21 | Sistema de iluminação com fotoperíodo regulável nas áreas controladas e salas de animais | Obrigatório | Atende parcialmente |
|  | Fotos? Não atende e atende parcialmente |  |  |
| Ambiente |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 22 | Salas de animais com ventilação, exaustão temperatura e umidade controladas, conforme as características das espécies mantidas no recinto | Obrigatório | Atende parcialmente |
| 23 | Monitoramento com registro das condições ambientais das salas de animais | Obrigatório | Não atende |
|  | Fotos? Não atende e atende parcialmente |  |  |
| Biossegurança |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 24 | Uso de equipamentos de proteção individual preconizados pelo nível de biossegurança da instalação | Obrigatório | Atende |
| 25 | Barreiras sanitárias de bioexclusão e biocontenção preconizadas pelo nível de biossegurança da instalação | Obrigatório | Atende parcialmente |
|  | Fotos? Não atende e atende parcialmente |  |  |
| Procedimentos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 26 | Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em biotérios de criação | Obrigatório | NV |
| 27 | Controle genético e sanitário | Recomendado | NV |
| 28 | Alojamento em pares ou grupos, exceto em casos autorizados pela CEUA ou em virtude de condições clínicas | Obrigatório | NV |
| 29 | Procedimentos experimentais não podem ser realizados na sala de manutenção e criação de animais | Obrigatório | Atende |
| 30 | Enriquecimento Ambiental | Obrigatório | NV |

3. não‑conformidadeS CRÍTICAS – AÇÃO IMEDIATA

## 3.1 ÁREAS DE SERVIÇO

Item	Descrição do tem (RN57)                                                           Classificação               Status

Item 6 Área destinada à higienização separada fisicamente da área      Obrigatória                  Crítico

de salas de animais

Análise: A área destinada para este fim não é isolada, conforme a solicitação da RN57

Item 8 Salas de animais separadas por espécie                                     Obrigatória                 Crítico

Análise: como as salas de animais, são salas experimentais cirúrgicas ou para procedimentos invasivos, não existe uma sala para cada espécie. As salas são multiespécies. Por isso, os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para estas áreas precisam sem extremamente detalhados e deixar claro todos os procedimentos de limpeza e desinfecção executados quando da utilização de cada espaço e quando da troca de espécies.

## 3.2 ÁREA DE DEPÓSITOS

Item	Descrição do tem (RN57)                                                       Classificação               Status

Itens 12 e 13 Local próprio para o alojamento e                                   Obrigatório                Crítico

acondicionamento de alimentos e forração

Análise: Esta área corresponde a um biotério experimental e, portanto, precisa prever locais próprios para armazenamento e acondicionamento de alimento e forração. Estes são pontos obrigatórios pela RN57.

## 3.3 DETALHES CONSTRUTIVOS

Item	Descrição do tem (RN57)                                                             Classificação         Status

Item 17 Paredes, pisos e tetos lisos, livres de rejuntes e reentrâncias, Obrigatório            Crítico

construídos com materiais que possibilitem higienização e

desinfecção

Análise: Atende parcialmente: Neste biotério experimental existem duas áreas distintas. A área considerada como bloco cirúrgico, está de acordo com o item 17 em relação a pisos, paredes e tetos. Com exceção das portas e marcos que são de madeira, incorreto para estas áreas limpas, os demais itens estão em acordo. No entanto, neste mesmo biotério existem salas experimentais para procedimentos invasivos que, embora isoladas, fazem parte do todo, que não estão de acordo. Possuem paredes com azulejos, pias dentro das salas, sala de procedimentos sem isolamento correto com a área administrativa. Este é um ponto crítico importante.

Item 18   Ausência de janelas                                                                   Obrigatório          Crítico

Análise: Atende parcialmente: A área do Bloco cirúrgico atende a este quesito, já a área das salas experimentais possui janelas diretas para a rua, o que é proibido e crítico para a RN 57.

Item 20     Sistema de monitoramento remoto                                             Obrigatório             Crítico

Análise: Não foi verificado a presença deste item pelo consultor

Item 21     Sistema de iluminação                                                                Obrigatório             Crítico

Análise: Atende parcialmente: A área do Bloco cirúrgico atende a este quesito, já a área das salas experimentais possui janelas diretas para a rua, o que não permite o controle da iluminação, condição crítica para o bem-estar animal e não aceita pela RN 57.

## 3.4 AMBIENTE

Item	   Descrição do tem (RN57)                                                        Classificação               Status

Item 22       Salas de animais com ventilação, exaustão temperatura e     Obrigatório                Crítico

umidade controladas

Análise: Nas salas de procedimentos a climatização não é adequada. Item obrigatórios pela RN57, então consideramos o status crítico.

Item 23      Monitoramento com registro                                                       Obrigatório                Crítico

Análise: Não foi verificado a presença deste item pelo consultor

## 3.5 BIOSSEGURANÇA

Item	   Descrição do tem (RN57)                                                        Classificação               Status

Item 25     Barreiras sanitárias                                                               Obrigatório                   Crítico

Análise: A entrada de pessoal e animais no bloco cirúrgico, é feita diretamente da rua, não existindo uma barreira de biocontenção adequada. Já para as salas experimentais, essa barreira existe.

# 4. Sugestões de correção e melhoriaS

## 4.1 Críticas (ação imediata)

- Criar uma antessala (item 25) na entrada do bloco cirúrgico para a entrada de pessoas e animais, com abertura de portas intertravadas, evitando que ocorra entrada do ar exterior diretamente no ambiente limpo (barreira de biocontenção).

- Isolar área de higienização (Item 6): Esta área precisa ser o mais isolada possível já que é um local que produz muito ruído e onde existe a dispersão de patógenos no ar.

- Criar áreas exclusivas para depósitos de alimentos (item 12), forração (item 13) e resíduo (item 14). A manutenção de alimentos, precisa ser feita seguindo as necessidades do fabricante da ração. E todos estes materiais precisam ser segregados, já que cada um tem sua especificidade.

- Em relação aos detalhes construtivos (item 17), os itens críticos ocorrem nos laboratórios experimentais. É preciso retirar azulejos das paredes; portas de madeiras são proibidas em áreas limpas pela dificuldade de higienização; as salas de procedimento precisam ser isoladas de áreas administrativas. As janelas (item 18) precisam ser fechadas e deve ser instalado um controle de luz ambiental (item 21)

- Climatizar todos os ambientes (item 22):  As salas experimentais precisam de climatização. Este é um dos itens mais fundamental, já que afeta diretamente a saúde e o bem-estar dos animais.

## Alta prioridade

- Instalar controle de acesso.

- Trocas portas de madeiras para ajudar na higienização correta dos ambientes e possibilitar melhor vedação dos ambientes.

## Não conformidades de prioridade média

- Transformar a UNIPEX em um grande bloco de biotérios experimentais o que permitiria evitar duplicação de espaços (ex: depósitos), economizaria mão de obra e otimizaria fluxos de trabalho.

# 5. SUGESTÕES DE Adequações Arquitetônicas para Conformidade RN 57

A sugestão de desenho arquitetônica com o objetivo de atender integralmente às diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa nº 57 do CONCEA, contemplando os fluxos de trabalho, áreas funcionais e requisitos mínimos necessários para garantir a conformidade regulatória e a adequada operação deste biotério experimental, depende do encaminhamento de plantas oficiais com a devida implantação dos prédios.

# 6. Considerações finais

A consultoria realizada permitiu identificar de forma sistemática diversas não conformidades classificadas como críticas, de prioridade alta e média, que comprometem a conformidade com as normativas vigentes, bem como a segurança e o bem-estar dos animais e dos profissionais envolvidos. A análise evidenciou a necessidade de adequações estruturais e de fluxos internos para garantir a implementação das boas práticas de laboratório e atender aos requisitos estabelecidos pelos órgãos regulatórios.

Como encaminhamento, foi elaborada e apresentada um desenho preliminar de sugestão de planta arquitetônica, contemplando os ajustes necessários, a fim de orientar a instituição na adequação do biotério, assegurando maior eficiência operacional, conformidade legal e sustentabilidade a longo prazo. Ressalta-se que a execução dessas medidas é fundamental para alcançar padrões de excelência em pesquisa e garantir a credibilidade institucional, bem como para requerer o licenciamento do CONCEA/Ministério de Ciência e Tecnologia.