# Consultoria de adequação

# UNIDADE DE PESQUISA EXPERIMENTAL-UNIPEX

# UNESP-BOTUCATU

# UPEA 1

sumário

1. RESUMO EXECUTIVO	3

2. ANÁLISE DE CONFORMIDADES E NÃO-CONFORMIDADES EM RELAÇÃO A RESOLUÇÃO NORMATIVA 57/CONCEA	4

3. NÃO‑CONFORMIDADES CRÍTICAS – AÇÃO IMEDIATA	8

4. SUGESTÕES DE CORREÇÃO E MELHORIAS	9

4.1 CRÍTICAS (AÇÃO IMEDIATA)	9

4.2 ALTA PRIORIDADE	10

5. SUGESTÕES DE ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS PARA CONFORMIDADE RN 57	10

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10

# 1. Resumo executivo

Imagens analisadas: 125 imagens 45 vídeos

Imagens críticas selecionadas: Vamos colocar as fotos e contabilizar aqui

Data da avaliação: dezembro 2025

Situação geral: Múltiplas não‑conformidades críticas

SUMARIO PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

1. Não Conformidades Críticas – Ação Imediata

- Representam falhas graves que comprometem diretamente a segurança, a conformidade regulatória ou o bem-estar animal.

- Exigem ação corretiva imediata, podendo inclusive demandar a suspensão de atividades até a resolução.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é OBRIGATÓRIA e o status NÃO ATENDE.

2. Não Conformidades de Alta Prioridade

- São falhas significativas que não causam impacto imediato crítico, mas que podem evoluir para situações de risco ou comprometer auditorias/acreditações.

- Exigem correção em curto prazo.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é OBRIGATÓRIA e o status ATENDE EM PARTES.

3. Não Conformidades de Prioridade Média

- São falhas de impacto moderado, que não comprometem imediatamente a conformidade ou a segurança, mas indicam necessidade de ajustes.

- Exigem ação corretiva planejada, podendo ser tratadas em médio prazo.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é RECOMENDADA e o status NÃO ATENDE.

.

# 2. análise de conformidades e não-conformidades em relação a resolução normativa 57/concea

UPEA 1

| Ambientes Físicos da Instalação Animal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 1 | Biotérios de criação de animais, que realizam a reprodução de animais, separados de biotérios com outras finalidades. Em edificação que abrigue biotérios de diferentes finalidades (criação, manutenção e utilização), as instalações de criação devem ter suas áreas físicas e rotinas com barreiras exclusivas, delimitadas e separadas dos biotérios de manutenção e de utilização | Obrigatório | Não se aplica |
| Áreas de Apoio |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 2 | Área administrativa | Recomendado | Não |
| 3 | Área de recepção de pessoal (usuários e visitantes) | Recomendado | Atende |
| 4 | No biotério de criação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio da área de recepção de animais e quarentena | Obrigatório | Não se aplica |
| 5 | No biotério de manutenção ou experimentação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio de recepção em área de quarentena, exceto com relação aos animais com estado sanitário conhecido e compatível com o biotério de manutenção ou de experimentação de destino, que poderão ser introduzidos diretamente na sala de animais | Obrigatório | Atende |
| Áreas de Serviço |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 6 | Área destinada à higienização (lavagem, desinfecção ou esterilização de materiais) separada fisicamente da área de salas de animais | Obrigatório | Atende |
| 7 | Sanitários localizados fora das áreas controladas em biotérios de criação | Obrigatório | Atende |
| 8 | Salas de animais separadas por espécie | Obrigatório | Atende |
| 9 | Vestiário | Obrigatório | Atende |
| 10 | Sala destinada à eutanásia, separada das salas de animais, em biotérios de criação e manutenção | Obrigatório | Atende |
| 11 | Sala destinada a eutanásia, separada das salas de manutenção de animais, em biotérios de experimentação | Recomendado | Atende |
| Depósitos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 12 | Local para estocagem de alimentos e forração que atendam às recomendações dos fabricantes | Obrigatório | Atende |
| 13 | Alimentos e forração sem contato com o piso ou paredes | Obrigatório | Atende |
| 14 | Área exclusiva para depósitos de resíduos | Obrigatório | Atende |
| 15 | Local para armazenamento de produtos químicos e medicamentos | Recomendado | Atende |
| 16 | Freezer para acondicionamento de carcaças | Obrigatório | Atende |
| Detalhes Construtivos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 17 | Paredes, pisos e tetos lisos, livres de rejuntes e reentrâncias, construídos com materiais que possibilitem higienização e desinfecção | Obrigatório | Atende |
| 18 | Ausência de janelas com acesso direto para as salas de animais de laboratório | Obrigatório | Atende |
| 19 | Grupo gerador próprio para fornecimento emergencial de energia elétrica | Recomendado | Não atende |
| 20 | Sistema de monitoramento remoto da ambiência das salas dos animais, na ausência de grupo gerador próprio | Obrigatório | Não Atende |
| 21 | Sistema de iluminação com fotoperíodo regulável nas áreas controladas e salas de animais | Obrigatório | Atende |
|  | Eu colocaria as fotos aqui do OBRIGATÓRIO E RECOMENDADO NÃO ATENDE |  |  |
| Ambiente |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 22 | Salas de animais com ventilação, exaustão temperatura e umidade controladas, conforme as características das espécies mantidas no recinto | Obrigatório | Atende |
| 23 | Monitoramento com registro das condições ambientais das salas de animais | Obrigatório | Não atende |
| Biossegurança |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 24 | Uso de equipamentos de proteção individual preconizados pelo nível de biossegurança da instalação | Obrigatório | Atende |
| 25 | Barreiras sanitárias de bioexclusão e biocontenção preconizadas pelo nível de biossegurança da instalação | Obrigatório | Atende parcialmente |
| Procedimentos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 26 | Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em biotérios de criação | Obrigatório | NV |
| 27 | Controle genético e sanitário | Recomendado | NV |
| 28 | Alojamento em pares ou grupos, exceto em casos autorizados pela CEUA ou em virtude de condições clínicas | Obrigatório | NV |
| 29 | Procedimentos experimentais não podem ser realizados na sala de manutenção e criação de animais | Obrigatório | Não atende |
| 30 | Enriquecimento Ambiental | Obrigatório | NV |

# 3. não‑conformidades críticas – ação imediata

DETALHES CONSTRUTIVOS

Item	Descrição do tem (RN57)                                                          Classificação               Status

Item 20 Sistema de monitoramento remoto                                             Obrigatório           Crítico

Análise: Na ausência do grupo gerador próprio, é preciso que esteja presente um sistema de monitoramento da ambiência nas salas. Isto não foi verificado

AMBIENTE

Item	   Descrição do tem (RN57)                                                        Classificação               Status

22       Salas de animais com ventilação, exaustão temperatura e           Obrigatório                Crítico

umidade controladas

Análise: Embora a área experimental tenha a estrutura para o ar-condicionado central, verificamos que o mesmo precisa ser revisado ou que seja feita uma manutenção com urgência. A climatização dentro das salas é item obrigatório pela RN57, então consideramos o status crítico.

Item 23    Monitoramento com registro das salas dos animais         Obrigatório               Crítico

Análise: Não foi verificado este registro. O mesmo deve ser executado, no mínimo duas vezes ao dia

BIOSSEGURANÇA

Item	   Descrição do tem (RN57)                                                        Classificação               Status

Item 25   Barreiras sanitárias                                                                    Obrigatório            Crítico

Análise: Os fluxos dentro do biotério precisam ser readequados. Também a manutenção de animais transgênicos, requer condições de nível NBA2. São correções críticas.

PROCEDIMENTOS

Item	   Descrição do tem (RN57)                                                        Classificação               Status

Item 29   Procedimentos experimentais não podem ser realizados           Obrigatório             Crítico

nas salas de manutenção de animais

Análise: Nenhum procedimento deve ser realizado nas salas de manutenção/alojamento onde os animais estão sendo alojados.

# Sugestões de correção e melhorias

## 4.1 Críticas (ação imediata)

- Na ausência de um grupo gerador próprio é fundamental que o biotério possua um sistema de monitoramento remoto da ambiência (Item 20). Este sistema permitirá que os responsáveis pelo biotério saibam que ocorreu um problema ambiental e estejam aptos a saná-lo sem maiores prejuízos para os animais alojados na instalação.

- O procedimento de monitorar as condições ambientais das salas (item 23) precisa ser efetivamente executado duas vezes ao dia, no mínimo.

- As intervenções experimentais (item 29), incluindo pesagem, marcação, coletas ou quaisquer outras intercorrências, devem ocorrer obrigatoriamente nas salas de procedimentos (invasivos ou não invasivos), específicas para cada espécie. É vedado que qualquer animal presencie dor ou aflição em seus congêneres.

## Alta prioridade

- A climatização é um item mais crucial em biotérios de roedores (item 22):  Embora tenhamos verificado que existe manutenção da ambiência na maioria das salas, a manutenção não vem ocorrendo de forma adequada. Este é um dos itens mais fundamental, já que afeta diretamente a saúde e o bem-estar dos animais.

- Os fluxos de trabalho precisam ser revistos e para tanto precisamos das plantas, com legendas e uma reunião, por meeting, com o coordenador da instalação e o responsável técnico.

# sugestões de adequações arquitetônicas para conformidade rn 57

As sugestões de desenho arquitetônico, com o objetivo de atender integralmente às diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa nº 57 do CONCEA, contemplando os fluxos de trabalho, áreas funcionais e requisitos mínimos necessários para garantir a conformidade regulatória e a adequada operação do biotério, dependem do recebimento da planta da instalação animal.

# 6. Considerações finais

A consultoria realizada permitiu identificar de forma sistemática diversas não conformidades classificadas como críticas, de prioridade alta e média, que comprometem a conformidade com as normativas vigentes, bem como a segurança e o bem-estar dos animais e dos profissionais envolvidos. A análise evidenciou a necessidade de adequações estruturais e de fluxos internos para garantir a implementação das boas práticas de laboratório e atender aos requisitos estabelecidos pelos órgãos regulatórios.

Como encaminhamento, foi elaborada e apresentada um desenho preliminar de sugestão de planta arquitetônica, contemplando os ajustes necessários, a fim de orientar a instituição na adequação do biotério, assegurando maior eficiência operacional, conformidade legal e sustentabilidade a longo prazo. Ressalta-se que a execução dessas medidas é fundamental para alcançar padrões de excelência em pesquisa e garantir a credibilidade institucional, bem como para requerer o licenciamento do CONCEA/Ministério de Ciência e Tecnologia.