# Consultoria de adequação

# UNIDADE DE PESQUISA EXPERIMENTAL-UNIPEX

# UNESP-BOTUCATU

# UPEA 4

sumário

1. RESUMO EXECUTIVO	3

2. ANÁLISE DE CONFORMIDADES E NÃO-CONFORMIDADES EM RELAÇÃO A RESOLUÇÃO NORMATIVA 57/CONCEA	4

3. NÃO‑CONFORMIDADES CRÍTICAS – AÇÃO IMEDIATA	7

3.1 ÁREA DE SERVIÇO	7

3.2 ÁREA DE DEPÓSITOS	7

3.3 DETALHES CONSTRUTIVOS	8

3.4 AMBIENTE	8

3.5 PROCEDIMENTOS	8

4.	SUGESTÕES DE CORREÇÃO E MELHORIAS	9

4.1 CRÍTICAS (AÇÃO IMEDIATA)	9

4.2	ALTA PRIORIDADE	9

5.	SUGESTÕES DE ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS PARA CONFORMIDADE RN 57	10

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10

# 1. Resumo executivo

Imagens analisadas: 125 imagens 45 vídeos

Imagens críticas selecionadas: Vamos colocar ou excluir?

Data da avaliação: dezembro 2025

Situação geral: múltiplas não‑conformidades críticas

SUMARIO PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

1. Não Conformidades Críticas – Ação Imediata

- Representam falhas graves que comprometem diretamente a segurança, a conformidade regulatória ou o bem-estar animal.

- Exigem ação corretiva imediata, podendo inclusive demandar a suspensão de atividades até a resolução.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é OBRIGATÓRIA e o status NÃO ATENDE.

2. Não Conformidades de Alta Prioridade

- São falhas significativas que não causam impacto imediato crítico, mas que podem evoluir para situações de risco ou comprometer auditorias/acreditações.

- Exigem correção em curto prazo.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é OBRIGATÓRIA e o status ATENDE EM PARTES.

3. Não Conformidades de Prioridade Média

- São falhas de impacto moderado, que não comprometem imediatamente a conformidade ou a segurança, mas indicam necessidade de ajustes.

- Exigem ação corretiva planejada, podendo ser tratadas em médio prazo.

- Baseado na RN57 do CONCEA a classificação é RECOMENDADA e o status NÃO ATENDE.

.

# 2. ANÁLISE de conformidades e não-conformidades em relação a resolução normativa 57/concea

UPEA 4 Coelhos

| Ambientes Físicos da Instalação Animal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 1 | Biotérios de criação de animais, que realizam a reprodução de animais, separados de biotérios com outras finalidades. Em edificação que abrigue biotérios de diferentes finalidades (criação, manutenção e utilização), as instalações de criação devem ter suas áreas físicas e rotinas com barreiras exclusivas, delimitadas e separadas dos biotérios de manutenção e de utilização | Obrigatório | Não se aplica |
| Áreas de Apoio |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 2 | Área administrativa | Recomendado | Não |
| 3 | Área de recepção de pessoal (usuários e visitantes) | Recomendado | Atende |
| 4 | No biotério de criação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio da área de recepção de animais e quarentena | Obrigatório | Não se aplica |
| 5 | No biotério de manutenção ou experimentação, o ingresso de animais deve ocorrer por meio de recepção em área de quarentena, exceto com relação aos animais com estado sanitário conhecido e compatível com o biotério de manutenção ou de experimentação de destino, que poderão ser introduzidos diretamente na sala de animais | Obrigatório | Atende |
| Áreas de Serviço |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 6 | Área destinada à higienização (lavagem, desinfecção ou esterilização de materiais) separada fisicamente da área de salas de animais | Obrigatório | Não atende |
| 7 | Sanitários localizados fora das áreas controladas em biotérios de criação | Obrigatório | Atende |
| 8 | Salas de animais separadas por espécie | Obrigatório | Atende |
| 9 | Vestiário | Obrigatório | Atende parcialmente |
| 10 | Sala destinada à eutanásia, separada das salas de animais, em biotérios de criação e manutenção | Obrigatório | Não se aplica |
| 11 | Sala destinada a eutanásia, separada das salas de manutenção de animais, em biotérios de experimentação | Recomendado | Atende |
|  | Aqui eu colocaria a foto do obrigatório atende parcialmente e não atende |  |  |
| Depósitos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 12 | Local para estocagem de alimentos e forração que atendam às recomendações dos fabricantes | Obrigatório | Não atende |
| 13 | Alimentos e forração sem contato com o piso ou paredes | Obrigatório | Não Atende |
| 14 | Área exclusiva para depósitos de resíduos | Obrigatório | Não Atende |
| 15 | Local para armazenamento de produtos químicos e medicamentos | Recomendado | Não Atende |
| 16 | Freezer para acondicionamento de carcaças | Obrigatório | Não Atende |
|  | Fotos do não atende |  |  |
| Detalhes Construtivos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 17 | Paredes, pisos e tetos lisos, livres de rejuntes e reentrâncias, construídos com materiais que possibilitem higienização e desinfecção | Obrigatório | Não Atende |
| 18 | Ausência de janelas com acesso direto para as salas de animais de laboratório | Obrigatório | Atende |
| 19 | Grupo gerador próprio para fornecimento emergencial de energia elétrica | Recomendado | Não atende |
| 20 | Sistema de monitoramento remoto da ambiência das salas dos animais, na ausência de grupo gerador próprio | Obrigatório | Não Atende |
| 21 | Sistema de iluminação com fotoperíodo regulável nas áreas controladas e salas de animais | Obrigatório | Atende |
|  | Fotos dos não atende |  |  |
| Ambiente |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 22 | Salas de animais com ventilação, exaustão temperatura e umidade controladas, conforme as características das espécies mantidas no recinto | Obrigatório | Atende parcialmente |
| 23 | Monitoramento com registro das condições ambientais das salas de animais | Obrigatório | NV |
|  | Fotos do atende parcialmente |  |  |
| Biossegurança |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 24 | Uso de equipamentos de proteção individual preconizados pelo nível de biossegurança da instalação | Obrigatório | NV |
| 25 | Barreiras sanitárias de bioexclusão e biocontenção preconizadas pelo nível de biossegurança da instalação | Obrigatório | NV |
| Procedimentos |  |  |  |
| Item | Descrição do Item (RN57) | Classificação | Status |
| 26 | Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em biotérios de criação | Obrigatório | NV |
| 27 | Controle genético e sanitário | Recomendado | NV |
| 28 | Alojamento em pares ou grupos, exceto em casos autorizados pela CEUA ou em virtude de condições clínicas | Obrigatório | NV |
| 29 | Procedimentos experimentais não podem ser realizados na sala de manutenção e criação de animais | Obrigatório | Atende |
| 30 | Enriquecimento Ambiental | Obrigatório | NV |

# 3. não‑conformidades críticas – ação imediata

## 3.1 ÁREA DE SERVIÇO

Item	Descrição do tem (RN57)                                                           Classificação               Status

Item 6 Área destinada à higienização separada fisicamente da área      Obrigatória                   Crítico

de salas de animais

Análise: Não existe área destinada para este fim na planta e este é um item obrigatório

## 3.2 ÁREA DE DEPÓSITOS

Item	Descrição do tem (RN57)                                                       Classificação               Status

Itens 12 e 13 Local próprio para o alojamento e                                   Obrigatório                Crítico

acondicionamento de alimentos e forração

Item 14   Área exclusiva para depósito de resíduos                              Obrigatório                Crítico

Item  16  Freezer para acondicionamento de carcaças                           Obrigatório                Crítico

Análise: Embora a área esteja em reforma, não prevê locais próprios para armazenamento e acondicionamento de alimento e forração. Estes são pontos obrigatórios pela RN57, então consideramos o status críticos estes pontos Da mesma forma para a falta de um local próprio para armazenamento de resíduos e carcaças.

## 3.3 DETALHES CONSTRUTIVOS

Item	Descrição do tem (RN57)                                                          Classificação               Status

Item 17 Paredes, pisos e tetos lisos, livres de rejuntes e reentrâncias, Obrigatório            Crítico

construídos com materiais que possibilitem higienização e

desinfecção

Análise: Embora a área esteja em reforma e não possamos analisar e o teto da sala de manutenção de animais, o piso possui degraus e rejuntes, a ausência destes pontos são obrigatórios pela RN57, então consideramos o status críticos. Neste mesmo contexto, encontram-se as paredes, pois possuem canos aparente, o que não condiz com paredes lisas, como os solicitados pelo checklist.

Item 20 Sistema de monitoramento remoto                                             Obrigatório           Crítico

Análise: Embora a área esteja em reforma, não está presente este item

## 3.4 AMBIENTE

Item	   Descrição do tem (RN57)                                                        Classificação               Status

22       Salas de animais com ventilação, exaustão temperatura e           Obrigatório                Parcial

umidade controladas

Análise: Embora a área esteja em reforma e não possamos analisar o sistema funcionando, verificamos salas de procedimentos sem ar-condicionado e exaustão. A climatização dentro das salas é item obrigatórios pela RN57, então consideramos o status críticos.

## 3.5 PROCEDIMENTOS

Item	   Descrição do tem (RN57)                                                        Classificação               Status

Análise: Com a área em reforma, não foi possível analisar os procedimentos

# Sugestões de correção e melhorias

## 4.1 Críticas (ação imediata)

- Criar área de higienização (Item 6): na área de experimentação é fundamental a presença de uma área para a higienização dos materiais. Esta área precisa ser o mais isolada possível já que é um local que produz muito ruído e onde existe a dispersão de patógenos no ar.

- Criar áreas exclusivas para depósitos de alimentos (item 12), forração (item 13) e resíduo (item 14). A manutenção de alimentos, precisa ser feita seguindo as necessidades do fabricante da ração. E todos estes matérias precisam ser segregados, já que cada um tem sua especificidade.

- A presença de um freezer para acondicionar carcaças é fundamental, a não ser que este exista este equipamento em outro local, próximo do Biotério.

- Em relação aos detalhes construtivos, a reforma da área está sendo executada e temos uma sugestão de planta para fornecer, No entanto é importante que atentem para os materiais que serão utilizados, pois paredes tetos e pisos precisam ser lisos, sem rejuntes e resistentes a lavagem com produtos químicos. Do que se pode ver hoje, as paredes possuem canos aparentes, que devem ser revistos, o piso não é liso (item 17)

- Climatizar todos os ambientes (item 22):  Em algumas salas existe a climatização e em outras não. A obra precisa prever isso. Este é um dos itens mais fundamental, já que afeta diretamente a saúde e o bem estar dos animais.

## Alta prioridade

- Instalar controle de acesso com vestiários e barreira sanitária.

# sugestões de adequações arquitetônicas para conformidade rn 57

Anexo este relatório encaminhamos a sugestão de desenho arquitetônica elaborada com o objetivo de atender integralmente às diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa nº 57 do CONCEA, contemplando os fluxos de trabalho, áreas funcionais e requisitos mínimos necessários para garantir a conformidade regulatória e a adequada operação do biotério.

Nós não fizemos um desenho com a Karla? Vamos colocar aqui

# 6. Considerações finais

A consultoria realizada permitiu identificar de forma sistemática diversas não conformidades classificadas como críticas, de prioridade alta e média, que comprometem a conformidade com as normativas vigentes, bem como a segurança e o bem-estar dos animais e dos profissionais envolvidos. A análise evidenciou a necessidade de adequações estruturais e de fluxos internos para garantir a implementação das boas práticas de laboratório e atender aos requisitos estabelecidos pelos órgãos regulatórios.

Como encaminhamento, foi elaborado e apresentado um desenho preliminar de sugestão de planta arquitetônica, contemplando os ajustes necessários, a fim de orientar a instituição na adequação do biotério, assegurando maior eficiência operacional, conformidade legal e sustentabilidade a longo prazo. Ressalta-se que a execução dessas medidas é fundamental para alcançar padrões de excelência em pesquisa e garantir a credibilidade institucional, bem como para requerer o licenciamento do CONCEA/Ministério de Ciência e Tecnologia.